三坐标测量机 采购项目

招标文件编号：  HXGJM20240219

投  标  文  件

投标人：（盖章）

2024年2月19日

目录

一、投标函	1

二、投标报价表	2

三、技术协议	3

四、技术条款响应表	4

五、投标人产品质量承诺函	5

六、售后服务承诺	6

七、投资人的资格申明	7

八、法定代表人授权书	8

九、业绩表	9

十、制造商资质证明条件	10

十一、制造商授权代理商文件	11

- 一、投标函

中国机械总院集团海西（福建）分院有限公司：

1、我方已仔细研究了         （项目名称）招标文件的全部内容且完全理解和接受招标文件的一切规定和要求，愿意以人民币（大写）      元投标，投标有效期为    天，交货时间为               ，交货地点为                  ，按买卖合同约定提供产品的供货、运送及相关服务。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订买卖合同。

（2）我方承诺在买卖合同约定的期限内按照招标文件规定的范围进行供货。在履行过程中，如发现任何漏项或短缺的产品，虽未列入发货清单但确属我方供货范围，我方均承诺免费予以补齐，你方无须承担任何费用。

（3）本投标函将成为买卖合同不可分割的组成部分，与买卖合同具有同等的法律效力。

4、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。在整个招标过程中，我方若有违规行为，你方可按招标文件规定给予处理，我方完全接受。

投 标 人：                        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人（签字）：

地  址：                                传    真：

联系人：                                联系电话：

年       月     日

- 二、投标报价表

致中国机械总院集团海西（福建）分院有限公司（招标委员会办公室）：

根据贵公司的要求，现将我公司对                         项目报价如下：

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 含税单价 （元） | 含税总价 （元） | 交货 时间 | 接受付款方式 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 银承（半年） 商承（半年） |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：含包装、运费等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投 标 人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人（签字）：

联系人：                           联系电话：

日  期：       年      月    日

- 三、技术协议

- 主要技术参数

- 要外购件清单

- 主要随机附件清单

- 特选配置清单

- 四：技术条款响应表

- 设备概况

  - 设备名称：三坐标测量机

- 技术参数表（☆为关键技术参数、★为必备技术参数）

- 三坐标测量机

| 设备名称 | 要求 | 技术标准 | 投标人实际参数 | 是否响应 （优于标准/等于标准/劣于标准） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三坐标测量机 | 设备基本要求 | - 1.投标设备代表当前国际先进水平，结构先进合理，材料优良，造型美观，测头，主轴，光栅尺，控制系统，测量软件等核心部件优先选择由制造商自行研发制造，不得采用贴牌或第三方采购的形式组装拼凑而成，以保证机械可靠性和电气系统兼容性，适合长期连续使用并能保持稳定的测量精度。 2.制造商必须通过ISO 9001质量体系认证并提供复印件 |  |  |
|  | 设备主要规格及参数 | - 1.☆X轴光栅行程≥900mm，Y轴光栅行程≥1200mm , Z轴光栅行程≥695mm - 2.☆最大可测量零件尺寸：≥1000mm * 1500mm * 695mm - 3.☆工作台最大承重量≥1300kg |  |  |
|  | 精度要求 | - 1.☆最大允许示值误差MPE-E0≤0.9+L/400μm，现场安装完成后验收精度不超过0.7+L/450 - 2.☆最大允许探测误差MPE-PFTU≤0.9μm - 3.☆最大允许扫描误差MPE-THP≤0.9μm/40s |  |  |
|  | 技术要求 | - 1.★整机采用紧凑稳固的结构，以保证设备精度高，占地面积小，由于安装现场空间限制，设备安装后高不得超过3100mm，其余两个方向安装后不得超过尺寸1800mm*2100mm。 （超过的投标将被否决） - 2.投标文件附整机完整清晰图片及各个方向的设备外形尺寸。 - 3.工作台材料为天然花岗石 - 4.☆横梁和主轴需为矩形结构并采用对中空的工业陶瓷或花岗岩材质，保证机器稳定可靠的同时，可使设备整体质量轻，测量速度快，效率高。 - 5.☆测量机光栅尺需采用玻璃陶瓷（微晶玻璃）光栅尺，以保证经过昼夜温度变化后整机仍能保持精度和稳定性，光栅分辨率≤0.2μm。 - 6.横梁和主轴需采用高精度测量机常用结构，以便增强横梁移动的扭摆刚性及稳定性，确保机器高速运行和长时间使用的稳定性。 - 7.移动和测量方式：手动和CNC。 - 8.☆配置固定式连续扫描测头系统一套，具备单点触发，连续扫描测量，自定心扫描等测量模式。 - 9.具备圆柱螺旋线扫描，圆柱缺口飞行扫描，圆柱切向扫描等高速扫描功能，以满足大批量，高效率的圆柱类零件测量需求。 - 10测针可接长度不低于600mm，以满足深孔类零件的一次性测量需求。 - 11.☆测量力可通过软件在（50-1000）mN之间任意调节，以满足不同硬度，不同材质精密机械标准件的测量需求。 - 12.配置不少于41件的探针、加长杆和工具，以满足招标方主要零件的整体测量需求为准。 - 13.☆整机配备高性能油压减震或气浮减震系统，有效隔绝外界震动对测量精度的影响。 |  |  |
|  | 计算机系统及软件 | - 1.提供性能稳定的计算机系统，与测量机软件兼容性好，配置不低于4核心3.4GHz CPU，32GB内存，2TB硬盘，2GB以上专业图形显卡，27英寸显示器，Windows专业版中文操作系统。 - 2.测量软件算法通过当前测量行业标准PTB认证，投标文件需提供证书复印件。 - 3.测量软件至少标配中、英文两种语言环境，必须为图形化操作界面。 - 4.具备测量程序权限管理功能，可对不同操作人员设置不同读取\修改权限，便于测量程序管理。 - 5.测量软件具备测针校验、坐标系建立和转换、几何元素自动识别和测量、形位公差评价、测量报告保存和打印功能。 - 6.测量软件支持ISO 1101标准规定的全部形位公差测量功能。 - 7.具备圆、直线、圆柱等扫描测量和评价功能。 - 8.提供超高精度直径测量所需环规修正功能，以满足1微米以内的直径比对测量需求，投标文件附详细技术描述。 - 9.☆具备不规则曲线的扫描测量功能，具备自由曲面扫描测量功能，以满足机床精度验收零件的不规则形状轮廓度测量要求。 - 10.可导入三维CAD模型进行编程，数模比对等功能。 - 11.提供丰富多样的检测报告标准模版，同时还提供自定义报告制作功能 - 12.☆配备专业统计分配置统计分析软件。具备数据统计、分析功能，可以计算Cm/Cmk、 Pp/Ppk、 Cp/Cpk，具备单值运行图、均值极差图、均值标准差图、直方图、帕累托图的显示功能，图中能直观显示出控制限和设计公差等信息。 |  |  |
|  | 安全防护 | - 1.设备应有自我保护功能，防止测头及数据的丢失。 - 2.具有环境保护、安全防护功能。 - 3.所有的安全说明书及安全标志应符合国际通用的符号标识，在设备装运前，所有的安全标志须由制造商贴好。 - 4.具备节气功能，机器待机状态自动切断气源，降低耗气量，节能环保。 |  |  |
|  | 设备工作条件 | - 1.电源：（220±10%）V； （50±2%）Hz。 - 2.压缩空气压力：（0.6-0.8）MPa - 3.温度条件：(19～21)℃， - 4.梯度：2.0℃/天，1.0℃/小时,0.5℃/米 - 5.湿度条件：40%-70% |  |  |
|  | 配置要求 | - 1.必须具有可靠的预先锁定和控制系统程序锁定功能； - 2.设备需配备UPS不间断电源。 - 3.提供冷凝式干燥机一台。 - 4.压缩空气过滤单元一套，以达到设备使用的气源要求。 - 5.配专用电脑桌和椅子 |  |  |

- 注：不满足★参数本次投标无

- 五、投标人产品质量承诺函

致中国机械总院集团海西（福建）分院有限公司（招标委员会办公室）：

若我单位在贵公司组织的						采购中成功中标，将认真履行项目投标文件要求，对该项目做出如下产品质量承诺：

1、我方提供的产品，保证符合招投标文件及合同的要求，如有不符，使用单位可以无条件退货，所造成的损失由我方承担。

2、我方若中标，保证不会转包，不会降低质量要求。实际供货中，确需需方对产品质量作进一步调整的，保证经由需方单位书面确认后才作调整，中标价格不作变动，价格若要变动，保证经由需方单位同意。

3、严格按照招标文件、有关规定及合同认真履行我方的责任和义务。

投标人：

委托代理人：

- 六、售后服务承诺

致中国机械总院集团海西（福建）分院有限公司（招标委员会办公室）：

我司现就							采购项目的售后服务作出如下承诺：

1、从验收合格之日算起，质保期1年，投标人在质保期内应负责硬件及软件产品的日常维护。2、供方向需方提供的应是全新产品，保证外观完好、无破损、未经使用过，不存在结构、设计、工艺和材料等方面的缺陷，在投入运行后能完全符合协议的规定，并保证在规定条件下运行良好。

3、保修期内：保修期内仪器发生故障，供方维修工程师应在		小时内对用户的信息做出响应，		小时之内给出解决方案。维修完毕后应及时填写维修报告，维修报告应包括故障原因、处理情况及用户意见，维修报告由双方各持一份备案 。

4、保修期外：保修期外如发生故障后，供方维修工程师在		个工作日内到达用户所在地或在		小时内给出解决方案。维修完毕后，维修工程师将及时填写维修报告，维修报告应包括故障原因、处理情况和用户意见，维修报告由双方各持一份备案。

投标人：

委托代理人：

- 七、投资人的资格申明

1、投标人概况：

A.投标人名称：

B.注册地址：

传真：				 电话：				邮编：

C.成立或注册日期：

D.法人代表：					(姓名、职务)

实收资本：人民币				万元

其中国家资本：				法人资本：

个人资本：				外商资本：

E.最近资产负债表（到		年		月		日为止）。

(1)固定资产合计

(2)流动资产合计：

(3)长期负债合计：

(4)流动负债合计：

F.最近损失表（到		年		月		日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：

(2)本年（期)  净利润累计：

2、我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

(1)具有独立承担民事责任的能力：

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税政和社会保障资金的良好记录；

(5)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

投标人：

委托代理人：

- 八、法定代表人授权书

中国机械总院集团海西（福建）分院有限公司：

公司法定代表人			授权			为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的						采购项目（招标编号：       )招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：				 性别：		身份证号：

单位：						 部门：					职务：

详细通讯地址：				邮政编码：				电话：

授权方：

投标人：

法定代表人签字：

日期：

接受授权方：

委托代理人签字：

日期：

- 业绩表

- 注：商务相关资料是本次投标的必要条件，必须完整、准确、真实地提供。

- 提供与此次招标设备相关的同类业绩与验收证明2份。（≥200万元）

- 十、制造商资质证明条件

附制造厂家资格声明，营业执照，以及相关证书。

- 十一、制造商授权代理商文件

若货物为公司自行制造则无需提供。